## Slide 1: À la fin de cette unité, vous serez en mesure de :
Comprendre la raison d’être de l’assurance de la qualité, le rôle du ou de la responsable de l’assurance de la qualité dans votre site et comment vous contribuerez à ces activités
Comprendre comment les trousses de dépistage sont commandées, entreposées et évaluées, de même que l’importance du suivi des numéros de lots
Contribuer aux opérations de commande et de gestion de l’inventaire
Procéder à des tests de contrôle de la qualité des trousses nouvellement reçues
Comprendre le processus continu d’assurance de la qualité qui s’effectue dans chaque site ainsi que la documentation requise
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire

## Slide 2: Pourquoi l’assurance de la qualité est-elle importante?
  Permet de fournir à vos client-es des résultats exacts et des soins de grande qualité
  Assure que votre site est capable de réaliser un dépistage exact – et est nécessaire pour maintenir l’approbation du dépistage dans votre site
  Assure que tous les sites de l’Ontario donnent des résultats constants
  Permet au Ministère de surveiller la fiabilité des trousses qu’il achète
  Tous les laboratoires de l’Ontario procèdent à l’assurance de la qualité en vertu d’une obligation juridique; ces procédures ont été adaptées par le Ministère pour les sites de dépistage au point de service.
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Soulignez que l’assurance de la qualité a pour but de fournir des soins de grande qualité.
Sans un système d’assurance de la qualité, un site de dépistage au point de service ne peut pas avoir l’autorisation de fonctionner, en Ontario.

## Slide 3: L’assurance de la qualité, c’est la responsabilité de tout le monde!
Les conseiller(-ère)s en dépistage de votre site (comme vous)
Le/la responsable de l’assurance de la qualité de votre site
(ce peut être un-e superviseur-e ou une autre personne désignée)
Le fabricant,
bioLytical Laboratories Inc.
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Un tableau complet de ces responsabilités est offert sur le site Web du Programme de formation sur le dépistage [link].
Nommez la ou le responsable de l’assurance de la qualité de votre site, pour que les stagiaires sachent à qui s’adresser.

## Slide 4: Le fabricant
Voir le site Web du Programme ontarien de dépistage du VIH, pour un tableau complet des responsabilités
Le ministère
Le/la superviseur-e du site ou responsable de l’AQ
Les conseiller(-ère)s en dépistage
Tests initiaux de qualité des trousses et des contrôles
Fournit le Certificat d’analyse de chaque numéro de lot de trousses
Répond à toute préoccupation quant au fonctionnement du test
Produit des ressources pour la formation et des directives sur l’assurance de la qualité
Premier contact pour les problèmes de qualité / liaison avec toutes les parties (fabricant, pharmacie du gouvernement)
Soutien technique pour les investigations
Sondage annuel des tendances du dépistage
Examen périodique des sites
Assure la formation et la certification de tout le personnel
Supervise les pratiques d’assurance de la qualité du site; examine et approuve les registres internes; prend des mesures correctives au besoin
Assure que le site participe à une gestion efficace de l’inventaire
Supervise les examens d’incidents
Participent à la formation, à la certification et aux tests d’aptitudes
Effectuent les tests de qualité avec les contrôle positifs/négatifs, la consignation de la température et des commandes de trousses, sur demande
Maintiennent le registre quotidien avec exactitude
Participent aux examens d’incidents
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Nommez la ou le responsable de l’assurance de la qualité de votre site, pour que les stagiaires sachent à qui s’adresser.

## Slide 5: L’assurance de la qualité concerne :
La formation du personnel et la mise à jour de ses compétences
La surveillance de la façon dont les trousses de test sont commandées, reçues, entreposées et utilisées
L’évaluation périodique des trousses de test pour s’assurer qu’elles fonctionnent correctement
L’évaluation périodique des aptitudes du personnel et des procédures de votre site pour assurer des résultats corrects
Une minutieuse tenue de dossiers est essentielle en tout temps!
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Soulignez : même si une personne est nommée responsable de l’assurance de la qualité, tout le monde qui effectue le dépistage a un rôle à y jouer.

## Slide 6: Formation et mise à jour des compétences du personnel
Vos responsabilités
Suivre la formation des nouveaux/nouvelles employé-es, y compris les modules de formation, la formation pratique et le mentorat dans votre site, etc.
Une fois votre formation terminée, faire un test de certification pour être pleinement qualifi-eé à titre de conseiller-ère/préposé-e au test
Participer à toute formation d’appoint annuellement ou après toute absence prolongée. Les formations d’appoint annuelles sont recommandées, en particulier pour les sites à faible volume
Obtenir les confirmations de votre formation et les soumettre pour consignation dans votre dossier aux ressources humaines
Votre site et le/la responsable de l’assurance de la qualité ont la responsabilité d’assurer que vous avez reçu une formation appropriée.
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: La formation est une responsabilité, dans chaque site. Même si un-e employé-e s’exerce en pratique fictive dans un autre site, ce n’est pas le lieu de sa réelle formation.
Avec le temps, ces stagiaires deviendront également des mentors et des formateur(-trice)s.

## Slide 7: Test de certification
Les sites de dépistage du VIH en Ontario peuvent commander des ensembles de test de certification, pour les nouveaux conseillers et nouvelles conseillères en dépistage du VIH. Une fois terminée votre formation, vous passerez cette épreuve.
Ce qui se passe :
Vous recevrez un ensemble d’échantillons pour y effectuer le dépistage du VIH. L’ensemble est préparé par l’Institut de Management de la Qualité de soins de Santé (IQMH). Ni vous ni aucune autre personne de votre site ne saura ce que devraient être les résultats de ces dépistages.
Vous procéderez au dépistage sur les échantillons en suivant les consignes dans le colis.
Les résultats du test seront accessibles aux administrateur(-trice)s de votre site et par le biais du ministère. Si vos conclusions sont acceptables, vous serez alors certifié-e comme conseiller(-ère) en dépistage du VIH.
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Indiquez à quel moment vous commencerez ce processus pour ce(s) stagiaire(s).

## Slide 8: Stocks et inventaire
Le maintien du matériel et l’assurance de sa qualité est une des principales tâches de votre responsable de l’assurance de la qualité. Cependant, il est utile que vous aussi connaissiez comment ces stocks sont gérés. Alertez la personne responsable si vous observez du matériel endommagé ou de faibles réserves de trousses ou de contrôles de qualité positifs/négatifs.
Votre site a un nom sécurisé et un mot de passe pour le portail www.HIVPOCT.ca, qui est utilisé pour gérer votre inventaire. Le portail permet à votre site de :
  Commander du matériel (trousses, contrôles de la qualité, trousses de certification).
  Confirmer l’envoi de nouvelles trousses de dépistage à votre site (mais pas pour confirmer l’envoi de contrôles ou de trousses de certification).
  Indiquer l’utilisation de trousses avant d’en commander de nouvelles. L’information est colligée dans le sommaire mensuel que prépare votre responsable de l’assurance dela qualité.
  Examiner les rapports de commandes antérieures/actuelles et l’utilisation des trousses.
Les rapports d’utilisation des trousses aident le Ministère à calculer combien de trousses sont nécessaires et à consigner tout problème ou erreur qui peut se produire.
Les résultats non valides devraient être déclarés comme des trousses endommagées.
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Une fois qu’un nouveau conseiller ou une nouvelle conseillère est établi-e et intégré-e dans la pratique de votre site, vous pourriez souhaiter l’initier au portail, au cas où il/elle aurait un jour à remplir cette responsabilité.

## Slide 9: Stocks et inventaire
Divers types de matériel sont commandés de diverses sources :
  Portail du Système d’inventaire (www.HIVPOCT.ca) – Trousses de dépistage, contrôles de la qualité positifs/négatifs, et trousses de certification
  Bureau de lutte contre le VIH/sida – Pipettes à capillaire additionnelles, pipettes à bulbes, et autocollants de suivi pour prioriser et référer des échantillons au Laboratoire de santé publique
  Laboratoire de santé publique de l’Ontario (LSPO) – Réquisition de sérologie standard pour le VIH (en ligne) et Réquisition de sérologie anonyme pour le VIH (par téléphone)
Ce tableau de référence rapide décrit où l’on peut commander toutes les fournitures de tests de dépistage dont un site a besoin.
Nous parlerons plus en détails des réquisitions de sérologie et des étiquettes de suivi, dans le module portant sur la Réquisition de test.
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Indiquez clairement quelles personnes de votre site s’occupent actuellement de ces commandes, et à qui s’adresser si les réserves sont basses.

## Slide 10: Les trousses de dépistage – Réception d’une commande
Veillez à ce que toute nouvelle commande de trousses de test soit entreposée dans l’espace à cet effet, séparément des trousses déjà présentes, jusqu’à ce qu’elles puissent être mises à l’épreuve à l’aide des contrôles de qualité positifs/négatifs; toutes les trousses déjà en stock devraient être utilisées avant qu’on commence à utiliser les nouvelles.
Vérifiez qu’elles n’ont pas été congelées ou endommagées.
Si la personne responsable de l’assurance de la qualité vous le demande, testez des trousses nouvellement reçues au moyen des contrôles de qualité positifs/négatifs.
Assurez-vous que les nouvelles trousses ne sont pas laissées sans surveillance et que vous savez à qui signaler l’arrivée d’une nouvelle commande.
Votre site est responsable de tenir un inventaire continu de vos trousses, via www.hivpoct.ca.
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Assurez-vous que les stagiaires sachent où et comment les trousses sont entreposées dans votre site.
Assurez-vous que les stagiaires sachent où le numéro de lot se trouve, sur l’emballage. Les composantes individuelles de la trousse portent également des numéros de lot, mais seul le numéro de trousse est à consigner. Cette information doit également être inscrite dans le système de gestion de l’inventaire qui sert à commander de nouvelles trousses auprès du Ministère.

## Slide 11: Les trousses de dépistage – Entreposage
Les trousses de dépistage peuvent être entreposées dans un réfrigérateur ou à la température de la pièce, à condition que la température ne dépasse jamais 30° C. La température du lieu d’entreposage doit être consignée quotidiennement et se situer entre 2° C et 30° C.
  Votre thermomètre devrait indiquer la mémoire de la température la plus élevée et de la moins élevée chaque jour, en plus de la température actuelle
  Par temps très chaud, les trousses qui sont habituellement conservées à la température de la pièce peuvent être réfrigérées, pour les protéger. Lorsque les trousses sont transportées vers un site externe, portez attention à la température; les trousses ne devraient jamais être laissées au soleil, ni dans la valise d’une voiture pendant l’hiver.
Si une température au-delà du registre entre 2 et 30° C est enregistrée, un test de contrôle de la qualité de toutes les trousses entreposées doit être effectué avant que le dépistage de la personne suivante puisse être effectué.
La température de la salle d’entreposage doit être vérifiée chaque jour
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Montrez le registre de la température aux stagiaires, et où se procurer d’autres pages si nécessaire.

## Slide 12: Évaluer les trousses avec les contrôles de la qualité positifs/négatifs
Les contrôles peuvent être conservés congelés ou réfrigérés pendant jusqu’à un an. Quelle que soit la méthode d’entreposage, respectez la date d’expiration qui y est inscrite!
Votre site devrait posséder deux fioles de matériel positif et négatif de contrôle : une positive et une négative. Le contrôle positif n’est que faiblement positif. Un résultat réactif démontre que les trousses dans votre site fonctionnent de façon optimale. Les contrôles se commandent à www.hivpoct.ca.
Un test de contrôle devrait être effectué :
Lorsque des trousses sont initialement reçues – avant toute utilisation de ces trousses (cette étape est parfois appelée validation des trousses)
Si l’on a enregistré une température au-delà du registre de 2 à 30° C
Mensuellement sur les trousses en inventaire ou chaque fois que 125 dépistages ont été effectués*
* Pas plus d’une fois la semaine, dans les sites à fort volume.
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Expliquez comment l’on s’acquitte de la responsabilité des tests de contrôle positifs/négatifs, dans votre site. La personne responsable de l’assurance de la qualité le fait-elle elle-même, ou le délègue-t-elle à d’autres personnes?
Où et comment le matériel est entreposé. Peu importe si les contrôles sont entreposés au réfrigérateur ou au congélateur, la date d’expiration demeure la même. Montrez aux stagiaires les échantillons et le feuillet contenu dans le paquet.

## Slide 13: Évaluer les trousses avec les contrôles positifs/négatifs
Prenez deux trousses de dépistage du lot que vous soumettez à l’épreuve, déballez la première trousse et ouvrez la fiole 1 comme à l’habitude
Au moyen d’une pipette à bulbe, aspirez 50 µl du liquide de la fiole de contrôle négatif (jusqu’à la ligne noire sur la pipette) et ajoutez ce liquide dans la fiole 1; complétez le test comme à l’habitude
Pour tester la deuxième trousse, utilisez une pipette à bulbe différente pour aspirer 50 µl du liquide de la fiole de contrôle négatif et ajoutez ce liquide dans la fiole 1; complétez le test comme à l’habitude
Il est recommandé que les résultats des tests de contrôle soient consignés dans le registre quotidien et dans le registre du contrôle de la qualité
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Supposant que des stagiaires fassent possiblement ce test, parlez un peu des difficultés de l’utilisation d’une pipette à bulbe et de ses différences avec les pipettes utilisées lors du dépistage avec des patient-es. Faites-les s’exercer avec de l’eau ou du thé.

## Slide 14: Que faire si un test de contrôle de qualité positif/négatif échoue?
Immédiatement
Si le positif n’est pas positif, ou si le négatif n’est pas négatif, ne jetez pas le matériel de la trousse (membrane, etc.). Prenez une photographie. Le matériel et la photo pourront servir à une investigation.
Alertez le ou la responsable et/ou superviseur-e de l’assurance de la qualité (ceci n’est pas exigé dans tous les sites).
Consignez dans le registre des incidents ce qui s’est produit, y compris le résultat attendu, le résultat obtenu et les mesures subséquentes pour établir la cause de cet incident.
Deuxième test
Répétez le test une autre fois à l’aide d’une trousse du même lot et des mêmes contrôles positifs/négatifs de la qualité. Les tests avec chaque contrôle devraient être effectués un à un, et non simultanément.
Si les résultats sont acceptables (conformes à ce qui est attendu), consignez-les dans le registre du contrôle de la qualité et dans le registre des incidents. Le dépistage dans votre site peut se poursuivre normalement.
Essayez d’identifier pourquoi le premier test a donné un résultat d’échec (p. ex., erreur dans l’utilisation du matériel, étape omise). Consignez dans le registre des incidents.
L’échec de deux tests consé-cutifs de contrôle de la qualité est matière à s’inquiéter sérieusement.
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Dans plusieurs cas, une erreur unique découlera d’une erreur dans la méthode de test (la cause vient d’une des actions de la personne qui effectue le test). Le cas doit être signalé dans le registre d’incidents et il faut clarifier pourquoi cela s’est produit, mais ce n’est pas une crise et cela n’affectera pas les opérations de dépistage dans votre site.
Montrez aux stagiaires où se trouve le registre d’incidents et comment le remplir.

## Slide 15: Si deux tests de contrôle de la qualité échouent :
Le/la responsable de l’assurance de la qualité devrait effectuer ce test dès que possible.
Tout dépistage dans votre site doit être interrompu. Avisez immédiatement le Bureau du VIH/sida. Une investigation doit être faite.
Faites un autre test (3e test) en utilisant des contrôles de la qualité venant d’un autre lot
Le 3e test donne un résultat acceptable; faites un 4e test avec les mêmes contrôles de la qualité nouvellement ouverts
Le 4e test donne un résultat acceptable. Le problème était dû aux contrôles. Consignez dans le registre des incidents et commandez de nouveaux contrôles.
Le résultat du 4e test n’est pas acceptable (résultat non prévu ou non valide)
Le résultat du 3e test n’est pas acceptable (résultat non prévu ou non valide)
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Par contre, deux (ou trois ou quatre) tests ratés constituent des problèmes plus importants. La cause réside probablement dans le matériel – soit les contrôles, soit les trousses proprement dites. Si les activités de dépistage dans votre site doivent être suspendues, ce n’est nullement la faute de la personne qui effectue le test. Il est important de résoudre la situation afin de ne pas mettre en jeu le dépistage pour vos client-es et pour d’autres sites. Expliquez aux stagiaires qu’il s’agit d’une série peu probable d’événements.

## Slide 16: Les trousses de dépistage – L’utilisation
Examinez chaque trousse avant de l’utiliser, pour vous assurer qu’elle n’est pas endommagée; signalez à la personne responsable de l’assurance de la qualité les trousses endommagées
Le contrôle de la qualité positif/négatif doit être effectué de façon régulière!
Si une trousse arrive à expiration, elle est stérile. Elle peut être jetée aux ordures régulières. SVP n’utilisez pas des sacs à ordures transparents.
Consignez dans le registre quotidien le numéro de lot et la date d’expiration de chaque trousse que vous utilisez
N’utilisez pas des trousses de deux lots différents en alternance. Les premières trousses reçues devraient être les premières utilisées
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Ces stagiaires utiliseront chaque jour le registre quotidien, pour la déclaration des dépistages effectués ainsi que le contrôle de la qualité. Nous en avons parlé dans le module sur la réquisition de sérologie, mais vous pourriez réitérer où le registre se trouve, et parler spécifiquement de la manière d’y inscrire les trousses utilisées pour la certification, le contrôle de la qualité ou l’exercice.

## Slide 17: Les trousses de dépistage – L’utilisation
Que faire si une trousse produit un résultat de test qui est non valide ou illisible, lors du dépistage d’un-e client-e?
En cas de dépistage non valide, ne jetez pas le matériel de dépistage (membrane, etc.)
Effectuez un deuxième test
Si le 2e test est valide
Si le 2e test est non valide
Consignez les résultats des premier et deuxième tests dans la fiche quotidienne et conseillez le ou la client-e comme à l’habitude, en fonction du résultat du deuxième test.
Consignez le résultat du premier test dans le registre des incidents et examinez minutieusement la cause possible.
Recommandez au client ou à la cliente de faire un test standard. S’il ou elle y consent, faites le prélèvement sanguin pour ce test.
Consignez les résultats des premier et deuxième tests dans la fiche quotidienne et le feuillet de renvoi au LSPO.
Consignez les résultats des deux tests dans le registre des incidents et signalez le cas à la personne responsable de l’assurance de la qualité, pour investigation.
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Vous devriez expliquer comment ceci s’intègre dans les processus en vigueur dans votre site. Par exemple, est-ce que deux personnes examinent chaque résultat de dépistage? Si ce n’est pas le cas, lorsqu’un résultat non valide se produit vous pourriez leur recommander de trouver un-e deuxième conseiller(-ère) qui est disponible afin de lire également le résultat du deuxième test.

## Slide 18: Évaluer les processus de test dans votre site
Les sites de dépistage rapide sont également tenus d’évaluer régulièrement leur personnel et leurs procédures, comme ceci :
Tests parallèles – Chaque fois qu’un test est réactif dans votre site, vous recommandez au client un test standard de laboratoire pour confirmer le résultat. Ceci vérifie le résultat et contribue à assurer que le dépistage fonctionne bien dans votre site. Faites un rapport à votre responsable de l’assurance de la qualité chaque fois qu’un test de suivi à un dépistage rapide réactif s’avère non réactif* ou lorsqu’un échantillon négatif soumis au test standard pendant la période fenêtre produit un résultat réactif
Évaluation mensuelle des résultats de dépistage – Chaque mois, votre responsable de l’assurance de la qualité doit produire un sommaire mensuel du dépistage dans votre site, incluant le nombre de dépistages positifs et négatifs effectués, les résultats non prévus et l’utilisation de trousses
Test d’aptitudes
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: C’est ainsi que le Ministère surveille les résultats de chaque site et la qualité du dépistage aux points de service à l’échelle de la province.

## Slide 19: Test d’aptitude
Le Ministère a établi un programme de test périodique d’aptitudes, administré par l’Institut de Management de la Qualité de soins de Santé (IQMH)
Votre site recevra périodiquement des échantillons à l’aveugle, pour tester et retourner aux fins d’évaluation
Toute personne qui effectue des dépistages de client-es devrait participer à ce programme; la personne qui effectue le dépistage avec les échantillons de l’IQMH change chaque fois
Lorsque les résultats ont été analysés, ils seront accessibles par le biais du portail Qview que gère l’IQMH. Votre responsable de l’assurance de la qualité y aura accès
Le Ministère surveille également les conclusions de ces tests, pour que les erreurs fassent l’objet d’une investigation et que des mesures correctives soient prises si nécessaire
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Parlez de la mise en œuvre de cette tâche en alternance, dans votre site.

## Slide 20: Sommaires des registres et de la documentation que l’on doit tenir
Outils quotidiens que tout le personnel utilise et côtoie régulièrement
Registre quotidien des dépistages rapides du VIH
Registre de la surveillance de l’environnement
Sommaire mensuel généralement produit par le/la responsable de l’assurance de la qualité de votre site
Registres à tenir au fil des activités
Registre du contrôle de la qualité
Registre des incidents
Dossiers des tests d’aptitudes
Dossiers de formation et de certification des conseiller(-ère)s
Si une investigation est menée dans votre site, ces documents pourraient être demandés
Une brève description de chaque document est contenue dans votre documentation; tous ces documents sont conservés 10 ans
MODULE : Assurance de la qualité et gestion de l’inventaire
Notes: Indiquez où se trouve chacun de ces registres, dans votre site. Les liens aux modèles de ces documents sont disponibles sur le site Web du programme de dépistage.